| Ultrasonic Thickness Measurement report Протокол по результатам проведения ультразвуковой толщинометрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOB DETAILS / РАБОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Client Клиент |  |  |  | NCOC N. V. |  |  | Project Проект |  |  |  | ESKENE WEST |  |  |
| Work location Место работы |  |  |  | Unit 332 Tr1 |  |  | Control object Объект контроля |  |  |  | A1-3321-GA-002-68"-A11-HC KE01-A1-332-PS-P-DI-1821-002 |  |  |
| Material Марка стали |  |  |  | A671 GR CC60 |  |  | Dimension Размер |  |  |  | 68’’ x 12.70 |  |  |
| Calibration Temperature Температура калибровочного блока |  |  |  | +20°C |  |  | Object Temperature Температура объекта контроля |  |  |  | +120C° |  |  |
| Surface condition Состояние поверхности |  |  |  | Coated |  |  | Couplant Контактная жидкость |  |  |  | High temperature UT Gel ʺHiTempco" |  |  |
| Correction factors Поправочные факторы |  |  |  | Calculated by 38DL in high temperature mode automatically |  |  | Roughness Шероховатость |  |  |  | - |  |  |
| INSPECTION PROCEDURE / НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedure Процедура |  | QP-11-UTT-Q01 Rev 04 |  |  | Standard for testing Стандарт по контролю |  |  | GOST 28702-90 |  | Standard for item Стандарт для ОК |  |  | ASME B31.3 |
| EQIPMENT PARAMETERS / ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probe, S/N Датчик, № |  |  | D790, №1306596 |  |  |  | Size Размер |  |  |  | 11 mm |  |  |
| Angle Угол ввода |  |  | 0º |  |  |  | Crystal ПЭ |  |  |  | Dual |  |  |
| Frequency Частота преобразователя |  |  | 5 MHz |  |  |  | Accuracy Точность |  |  |  | ± 0,1 mm |  |  |
| CALIBRATION BLOCK DETAILS / ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВОЧНОГО БЛОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Block Калибровочный блок |  |  | Step wedge |  |  |  | Calibration Block Range Диапазон толщин калибровочного блока |  |  |  | 5.0-10.0-20.0 mm |  |  |
| INSPECTION EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Equipment Оборудование |  |  | Manufacture Изготовитель |  | Serial number Серийный номер |  |  | Certificate Сертификат поверке |  |  | Expire date Дата истечения поверки |  |
| 1. | 38 DL Plus |  |  | OLYMPUS |  | 140901606 |  |  | KZ-01-22-Ж-0314 |  |  | 22.02.2023 |  |
| 2. | Step wedge calibration block 5.0-20.0 mm |  |  | Fizpribor |  | 3255-20 |  |  | - |  |  | - |  |
| Job description: - Echo to echo UT technique was used / Измерения толщины проводились по переотраженным эхо-сигналам. - Inspection performed on A1-3321-GA-002-68"-A11-HC KE01-A1-332-PS-P-DI-1821-002 (TML-04) on the North, South and top sides in 4 sections every 200 mm, measurements were taken in each section every 300 mm, see scheme./ Контроль производился на северной,южной и верхней сторонах по 4 сечениям через каждые 200 мм, измерения производились в каждом сечении через каждые 300 мм, см схему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes / Примечания: N/A - no access. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Inspection results |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Line / Tag N | Item | Spot check | DIA(ᴓ) × Nom. mm | 0 | 200 | 400 | 600 |
| A1-3321-GA-002-68"-A11-HC KE01-A1-332-PS-P-DI-1821-002 | TML-04 | 0-North | 68’’ x 12.70 | 13.02 | 12.82 | 12.83 | 12.57 |
|  |  | 1 |  | 12.83 | 12.93 | 13.08 | 12.67 |
|  |  | 2 |  | 12.77 | 13.09 | 12.71 | 12.88 |
|  |  | 3-Top |  | 12.70 | 13.07 | 12.79 | 12.80 |
|  |  | 4 |  | 12.86 | 13.10 | 12.58 | 12.72 |
|  |  | 5 |  | 12.82 | 12.83 | 12.63 | 12.67 |
|  |  | 6-South |  | 12.97 | 12.62 | 12.72 | 12.73 |
|  |  | 7 |  | 13.06 | 12.67 | 12.86 | 12.87 |
|  |  | 8 |  | 12.94 | 12.77 | 12.88 | 12.63 |

| Examined by / Контроль провёл: |  | Approved by / Протокол утвердил: |  | Client representative / Представитель клиента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name / ФИО | Nadyrbayev Yerkin | Name / ФИО | Barsukou Raman | Name / ФИО |  |
| Signature / Подпись |  | Signature / Подпись |  | Signature / Подпись |  |
| Date / Дата | 20.05.2022 | Date / Дата | 20.05.2022 | Date / Дата |  |
| Cert. № / № серт-та | 0437-A-122C expire date 15.02.2024 | Cert. № / № серт-та | UT Cert. № 1398 expiry date: 31.01.2023 | Cert. № / № серт-та |  |

Annex 1 / Приложение 1 Inspection Drawing / Схема контроля

A1-3321-GA-002-68"-A11-HC / KE01-A1-332-PS-P-DI-1821-002 (TML-04)

400 600 0 Flow direction 5 6 7 0 1 2 3 4 8 200